达州市中心医院

新冠病毒核酸快检仪采购项目（第二次）

采

购

文

件

**达州市中心医院**

**2021年11月14日**

第一部分 项目概况

为有效落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，我院拟采购2台新冠病毒核酸快速检测仪。供应商所提供的响应文件内容应包含采购文件及采购公告的所有要求，格式自拟。

**一、项目名称**：达州市中心医院新冠病毒核酸快检仪采购项目（第二次）

**二、项目编号：**DZSZXYY-20211114

**三、采购数量：** 2台

**四、控制价：** 20万元，超过控制价的报价为无效报价。

**五、采购方式：**竞争性谈判

第二部分 供应商资质要求

1、营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务（国、地）登记证副本复印件或三证合一营业执照复印件；

2、投标人为生产（经营）企业的需提供《医疗器械生产（经营）许可证》；

3、法人授权书及相关身份证复印件；

**★说明：**

**1）以上要求供应商提供的证明材料复印件均须加盖供应商鲜章。**

**2）资格证明材料为复印件的应清晰，真实，模糊不清或可能导致非唯一理解带来的风险由供应商自行承担。**

第三部分 技术及商务要求

**一、技术要求**

## 1. 检测原理：基于实时荧光定量PCR检测技术或恒温扩增方法或荧光聚合酶链反应。

## 2. 检测通道：四通道。

## 3.样本容量：可同时检测≧16个样本。

## 4.温度均匀性：≦0.5℃；温度精确度：0.5℃。

## 5.温控范围：40℃-95℃。

## 6.激发光源：高亮免维护LED。

## 7.操作方式：具备触摸屏操作方式。

## 8.软件功能：在仪器上即可完成结果及数据分析。亦可通过外接电脑输出样本扩增曲线。

## 9.至少含FAM及Cy5荧光检测通道。

## 10.系统检测新型冠状病毒RNA的保守基因片段 (ORF1ab 基因和 N 基因序列)。

## 11.适用样本：呼吸道拭子、痰液等。

## 12.配套试剂最低检测限：≦500拷贝。

## 13.从配试剂开始到实验结束的全程检测时间：≦60分钟。

## 14. 取样耗材拭子保存液的要求：保存液含有胍盐。

## 二、商务要求

**1．交货期及地点**

1.1 交货期：签订合同后7日内交货；

1.2 交货地点：采购人指定地点。

**2.应提供的伴随服务：**  
2.1 货物到达安装现场后，卖方接到买方通知后2日内到达现场免费组织安装、调试，达到正常运行要求，并负责培训直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。  
2.2 卖方保证年开机率大于95％（365天/年计算）。  
2.3 备件送达期限：在设备的使用寿命期内，卖方应保证国内不超过7天，国外不超过15天。  
2.4 在设备使用期限内，应按市场价提供该设备的备品和备件。  
2.5 质保期：整机质保24个月，质保期内免费负责维修。

**3．付款方法和其他条件**

（1）货到安装培训、验收合格后15个工作日内支付100%合同款。

（2）合同签订后供应商须向医院缴纳合同价款的5%作为质保金，质保期满后15个工作日内医院无息退还。