血液内科体外除颤监护仪技术参数

（预算价：6.5万元）

1. 具备同步、异步手动除颤功能。

* 2.标配6导联心电监护功能。
* 3.最大除颤能量360J。

4. 除颤采用双相波技术，电流控制除颤技术（CCD）。

5. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分14档以上。

6. 除颤充电迅速，充电至200J≤6s。

* 7. 标配可充电锂电池，可支持200J除颤可达160次，360J除颤可达95次。

8.  心率监测范围：30 – 300次/分钟，心率测量精度<±1%，漂移容差 <±1%，增益稳定性<±1%

9. 共模抑制比：>95dB

10 成人、小儿一体化电极板，标配除颤起搏监护多功能电极片。

11. 支持中文操作界面、中文语音提示。

* 12. LCD液晶显示屏≥ 5.5英寸，可双通道显示心电图波形。
* 13. 内置热敏打印机，三通道打印心电图；有在线、自动、记忆打印功能。
* 14. 标配2G存储卡，支持语音录音功能，可回顾≥100小时心电图

15. 标配心电图浏览分析软件，可以在电脑上回顾分析全部数据（包括心电图、操作记录、自检记录、录音记录等）

16. 关机状态下，每日自动运行自检（包括电池检测），并有独立状态屏幕显示自检结果。

17. 符合欧盟救护车标准EN1789。

18. 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。